МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

"Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ"АД

гр.Кюстендил, +  2500 пл."17-и януари" №1

(  078/550261 факс 078/550231 e-mail  mbal_kn@abv.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към покана за избор на изпълнител по процедура по реда на чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП „Доставка и монтаж на болнична повиквателна система за нуждите на МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД“

- Описание

Доставка, монтаж, въвеждание в експлоатация и гаранционна поддръжка на болнична повиквателна система за нуждите на МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД“ в отделенията по Хирургия, Педиатрия, Ортопедия и травматология в  МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД гр. Кюстендил.

Болничната сигнално повиквателна система се използва в болници за повикване на обслужващия персонал от всяка болнична стая.

Тя е изключително надеждна и ефективна система и е насочена към висок клас обекти, където се търси безкомпромисно качество. Тя предлага изключително голям набор от функционалности, както за пациентите така и за обслужващия персонал на болничните заведения.

С помощта на болничната повиквателна система се подобрява качеството на обслужване на настанените в съответното заведение, като също така се улеснява обслужващия персонал при неговата работа. Системата задоволява напълно изискванията на съвременните стандарти за обслужване в болниците.

Концепцията на повиквателна система за оповестяване за болници е следната: до всяко болнично легло се монтира бутон за повикване, който пациентьт натиска при необходимост.

В сестринската стая се монтира главния сестрински панел. Системата осигурява включване и на допълнителен лекарски панел в лекарската стая, който  има отделен начин на повикване. След като сестрата е вече при пациента и има необходимост от консултация с лекар, тя може да изпрати повикване към лекарския пулт от монтирания в болничната стая локален панел до врата. На същият този панел е и ресет бутона, с които персональт удостоверява (доказва), че се отзовал на повикването и е отишлъл до стаята и при нужда може да се повика и лекар.

Над вратата на всяка болнична стая се монтира надвратен индикатор.

Болничната повиквателна система по двупроводна линия осигурява връзка между пациент и болничен персонал. Използвайки четирижилен кабел, по който се осъществява захранването и преноса на сигналите, се намалява сложността при изграждането и поддръжката й, както и стабилната й работа.

От повикващ бутон, монтитан до всяко болнично легло, се подава сигнал директно към главния панел, като съобщенията не се прекъсват при подаване на друг сигнал от стая/легло.

След натискане на бутон се чува се тих ритмичен звуков сигнал на главния панел и кутийката на леглото, чийто бутон е натиснат, се оцветява в червено.

Ако до изтичане времето на реакция персональт не предприеме мерки, звуковият сигнал се променя и започва да наподобява сирена на аларма. Ако междувременно постъпят сигнали и от други легла в други стаи, техните кутийки сьщо се оцветяват в червено, а на дисплеите в секторите започват да се редуват последователно номерата на стаите.

Аларменият сигнал и извеждането на номерата на стаите спират няколко секунди след като е отговорено на всички постьпили повиквания. Действия при постьпило повикване:

Медицинска сестра или лекар трябва да отидат до стаята, от която е дошло повикването, и да натисне ресет бутона на стайния панел, монтиран отвътре на вратата.  След 5-6 секунди аларменият сигнал и светлинната индикация на номера на стаята спират. На екрана на главния и лекарския панел  леглото възстановява зеления си цвят. В лога на сбитията се записва „Нулиране" и се отчита времето на реакция.

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА

  - Отделение по Хирургия

| № | Мин. изисквания на Възложителя | Мерна ед-ца | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контролен панел 4M | бр. | 2 |
| 2 | Рамка за повърхностен монтаж | бр. | 2 |
| 3 | Стаен панел с дисплей BUS/SCS-4М, антибактериален | бр. | 12 |
| 4 | Надвратен индикатор LED 2M | бр. | 12 |
| 5 | Захранващ блок 1.2A за DIN шина 8М | бр. | 2 |
| 6 | Захранване 230 V/24 V - 2.5 A 6М | бр. | 2 |
| 7 | КИТ конфигуратор от 0 до 9 - Адресни x 10, инструмент и аксесоари за монтаж | бр. | 5 |
| 8 | Бутон с корда и LED 2M | бр. | 41 |
| 9 | Конзола открит монтаж 2M | бр. | 41 |
| 10 | Кабел J-Y(St)-Y 2x2x0.80/S червен, E клас | 100м. | 10 |
| 11 | Кабелен канал 30/30 | м. | 1000 |

  - Отделение по Педиатрия

| № | Мин. изисквания на Възложителя | Мерна ед-ца | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контролен панел 4M | бр. | 4 |
| 2 | Рамка за повърхностен монтаж | бр. | 4 |
| 3 | Стаен панел с дисплей BUS/SCS-4М, антибактериален | бр. | 19 |
| 4 | Надвратен индикатор LED 2M | бр. | 19 |
| 5 | Захранващ блок 1.2A за DIN шина 8М | бр. | 2 |
| 6 | Захранване 230 V/24 V - 2.5 A 6М | бр. | 2 |
| 7 | КИТ конфигуратор от 0 до 9 - Адресни x 10, инструмент и аксесоари за монтаж | бр. | 15 |
| 8 | Бутон с корда и LED 2M | бр. | 45 |
| 9 | Конзола открит монтаж 2M | бр. | 45 |
| 10 | Кабел J-Y(St)-Y 2x2x0.80/S червен, E клас | 100м. | 15 |
| 11 | Кабелен канал 30/30 | м. | 1500 |

  - Отделение по Ортопедия и травматология

| № | Мин. изисквания на Възложителя | Мерна ед-ца | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контролен панел 4M | бр. | 2 |
| 2 | Рамка за повърхностен монтаж | бр. | 2 |
| 3 | Стаен панел с дисплей BUS/SCS-4М, антибактериален | бр. | 4 |
| 4 | Надвратен индикатор LED 2M | бр. | 4 |
| 5 | Захранващ блок 1.2A за DIN шина 8М | бр. | 2 |
| 6 | Захранване 230 V/24 V - 2.5 A 6М | бр. | 2 |
| 7 | КИТ конфигуратор от 0 до 9 - Адресни x 10, инструмент и аксесоари за монтаж | бр. | 10 |
| 8 | Бутон с корда и LED 2M | бр. | 18 |
| 9 | Конзола открит монтаж 2M | бр. | 18 |
| 10 | Кабел J-Y(St)-Y 2x2x0.80/S червен, E клас | 100м. | 4 |
| 11 | Кабелен канал 30/30 | м. | 300 |

Участините се задължават да предоставят гаранционна поддръжка на системите за минимум 24 месеца.