**ОДОБРЯВАМ:**

**Д-р Александър Величков**

**Изпълнителен директор:**

**Д О К У М Е Н Т А Ц И Я**

ЗА

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА

„Доставка на медИЦИНСКО оборудване за апарат AxiomArtisdFC”

Кюстендил, 2016 г

**О П И С А Н И Е**

**На предмета на поръчката и техническите условия за изпълнението й**

1. Предмет на обществената поръчка е „Доставка на медицинско оборудване за апарат AxiomArtisdFC”.
2. Медицинскотооборудване трябва да се състой от следните модули:
* Колимиращо и филтриращо устройство;
* Стартиращ компютър;
* Монитор, съвместим с апарата, окомплектован с кабелен комплект и стойка
* Системен софтуер.
1. Място за изпълнение на поръчката – чрез доставка в МБАЛ ”Д-р Н.Василиев”АД, гр.Кюстендил, пл.”17-ти януари” №1.
2. Цената с ДДС се определя за доставка и монтаж за сметка на изпълнителя. В отделен запечатан непрозрачен плик с надпис"Предлагани ценови параметри" да се съдържа само предложената цена с ДДС.
3. Условия за плащане – в левове, по банков път, по следния начин:

- 60% авансово при подписване на договора;

- 40% в срок до 14 дни след доставка, представяне на доставна фактура и подписване на приемно-предавателен протокол.

1. Гаранционен срок – 6 месеца от доставка и подписване на приемно-предавателен протокол.
2. Срок на валидност на предложенията – 30 календарни дни от крайния срок за подаване на офертите.

**Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я**

1. **Условия за участие:**
* Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние,издадено от компетентен орган в страната на участника, или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър,когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато участникът е физическо лице–документ за самоличност.
* Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1от ЗОП.
1. **Изискуеми документиза изпълнението на поръчката:**
* Документи, доказващи че оферираните стоки са предмет на европейско или национално разрешение за износ;
* Документи, доказващи доставка на нова, неупотребяванастока, отговаряща на минималните задължителни технически изисквания от документацията;
* Участниците по процедурата, да притежават сертификат ISO 9001:2000 за доставка и сервиз на медицинска апаратура;
* Осигуряване на гаранционно обслужване на апаратурата от оторизиран сервиз на производителя;
* Срок за доставка – до 10 работни дни след подписване на договора;
* Пълно описание на доставяните стоки.
1. Офертата се представя окомплектована с необходимите документи в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от негов упълномощен представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидата посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
2. Оферта, представена след изтичане на крайния срок не се приема от Възложителя.
3. Оферта, представена в незапечатан, прозрачен или скъсан плик не се прима от Възложителя.
4. Документи, доказващи техническите възможности и квалификацията на кандидата:
* Справка за техническото оборудване и наличните транспортни средства на кандидата;
* Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;
* Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или на ръководните му служители;
* Заверено от участника копие на последния му годишен счетоводен баланс и отчета за приходи и разходи. В случаите на новорегистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът упражнява свободна професия, такива документи не се изискват;
* Възложителят приема и други доказателства за осигуряване на качеството на изпълнение на поръчката.

**О Ф Е Р Т А**

**(образец)**

**ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ**

**НА ОБЩЕСТЕВЕНА ПОРЪЧКА**

**ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА**: „Доставка на медицинско оборудване за апарат AxiomArtisdFC”.

|  |
| --- |
| ОФЕРТАТА Е ПОДАДЕНА ОТ: |
| Наименование на фирмата: |  |
| Офертата е подписана от:* Трите имена
* Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН
* Длъжност
* Телефон / факс / e-mail:
 |  |
| АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: |
| Адрес:* Страна, код, град, община
* Квартал, ул., №,
* Телефон, факс, E-mail:
 |  |
| Лице за контакти:* Трите имена
* Длъжност
* Телефон / факс / e-mail:
 |  |
| ЕИК |  |
| ИН  |  |
| Обслужваща банка* Титуляр на сметката
* Банкова с/ка
* Банков код
 |  |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на медицинско оборудване за апарат AxiomArtisdFC”, при условията обявени в Документацията и приети от нас.

Ще се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на 30 дни от крайния срок за получаване на офертите.

Приемаме и сме в състояние да извършим доставката, при условията обявени в Документацията и приети от нас.

**Предлагаме следното:**

1. **Срок на изпълнение на доставката:** до 10 /десет/ работни дни след подписване на договора;

При изпълнение на поръчката ...................................... подизпълнители:\* *(ще ползваме/няма да ползваме)*

Подизпълнител: …………………..…………………………………………

% от общата стойност: ……………………………………………………...

конкретна част от предмета на обществената поръчка, който ще изпълни подизпълнителя:………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………….

Предлаганата от нас цена в лева с ДДС е посочена в плик «Предлагани ценови параметри" - неразделна част от офертата. /*В плик «*Предлагани ценови параметри" *да се съдържа само предложената цена с ДДС.*

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, до подписване на договора настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Заявяваме, че ако процедурата по възлагане бъде спечелена от нас, в три дневен срок след получаване на поканата за подписване на договора и след съгласуване с Възложителя ще внесем гаранцията за изпълнение в размер на 2 % от стойността на поръчката и ще представим документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.67, ал.6 от ЗОП.

Прилагаме подписан списък на документите, съдържащи се в офертата.

Дата: ...................2016 г. Управител: ...............................

 Име, фамилия, подпис и печат

* в случай, че кандидатът предвижда участие на подизпълнители.

**образец на ценова оферта**

**...............................................................................................................**

(фирма на участника в процедурата за възлагане на обществената поръчка)

**ДО**

 **ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАКОМИСИЯТА ПО**

**ПРОВЕЖДАНЕНА ПРОЦЕДУРА**

**ЦЕНОВА ОФЕРТА**

Във връзка с провежданата процедура с предмет „„Доставка на медицинско оборудване за апарат AxiomArtisdFC”, за нуждите на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, фирма ……………………………………………………………………… предлага следното: (наименование на участника, адрес на управление)

**1. ЦЕНА**

Общата цена на офертата е: ....................................................... лв. без ДДС лв. и...........................................................................лв. с ДДС.

Така предложената цена не подлежи на увеличение.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на процедурата.

Дата : ..................2016 г. Подпис и печат :....................

 (длъжност и име)

**Д О Г О В О Р**

**/проект/**

Днес, ………………..2016г. в гр.Кюстендил, между

**МБАЛ Д-р Н.Василев АД**, гр.Кюстендил, пл.17-ти януари №1, ЕИК 109080582, наричанa за краткост КУПУВАЧ и представлявана от Д-р Александър стефанов Величков – Изп. Директор, от една страна, като възложител,

и

от друга **………………………….**, ЕИК……………… представлявано от ……………… с ЕГН ……………….. в качеството и на управител наречено ДОСТАВЧИК, за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ДОСТАВЧИКЪТ продава на КУПУВАЧА и се задължава еднократно да достави на КУПУВАЧА нова, неупотребявана апаратура съгласно приложената оферта, а именно: …………………………….., съгласно приложената оферта от доставчика.

1.2. Срокът на доставка …………………………….., след получаване на заявката на възложителя.

1.3. Гаранционен срок на предлаганата апаратура, включваща цялото оборудване по спецификация, с включен гаранционен сервиз е …………………, който тече от датата на доставката, удостоверено с двустранно подписан протокол.

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

2.1. Да достави апарата и оборудването към него на КУПУВАЧА, уреждайки всички законни процедури по вноса им.

2.2. Да осигури инструктаж за монтажа и експлоатацията на изделията.

2.3. Да отстрани за своя сметка всички повреди, възникнали по време на доставката.

2.4. Да отстранява за своя сметка всички повреди, възникнали в апаратурата и цялото й оборудване, по време на гаранционния срок и произтичащи от нормалната му експлоатация. Всички повреди в гаранционния период вследствие на неправилна експлоатация, намеса в аппарата от сервиз, който не оторизиран от производителя, недобросъвестност, природни явления и други подобни се отстраняват за сметка на КУПУВАЧА, а останалите – за сметка на ДОСТАВЧИКА. Осигуряване на гаранционно обслужване на апаратурата от оторизиран сервиз на производителя при максимално време на реакция 48 часа и при невъзможност за спазване на тези срокове предоставяне на друг апарат, с не по-нисък клас за временно ползване.

2.5. Забавянето на доставката поради извънредни обстоятелства като стачки, обществени вълнения, войни, пожари, извънредни природни явления и др. подобни причини, влияещи на транспортирането не поражда право на иск за обезщетение.

2.6. Да монтира апаратурата.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

3.1. Да извърши плащанията в съответствие с точка 4.2 на настоящия договор.

3.2. Да осигури достъп до апарат AxiomArtisdFC замонтажа на оборудването.

3.3. Да спазва стриктно инструкцията за експлоатация.

3.4. При повреда, възможност или съмнения за такава да спира оборудването от експлоатация и да уведоми ДОСТАВЧИКА.

4. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Стойността на апаратурата и оборудването е ………………. лв. с ДДС с включени всички разходи.

4.2. Начин на плащане: в левове, по банков път, по следния начин:

- 60% авансово при подписване на договора;

- 40% в срок до 14 дни след доставка, представяне на доставна фактура и подписване на приемно-предавателен протокол.

4.3. Офертата на доставчика е неразделна част от настоящия договор.

4.4. Собствеността по апарата и оборудването се прехвърля на КУПУВАЧА в деня на доставката му в базата на купувача в гр.Кюстендил.

5. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И НЕУСТОЙКИ

5.1. В случай, че някоя от страните по договора не изпълни някое от задълженията по настоящият договор, същата дължи на изправната страна обезщетение за всеки просрочен ден в размер на 0,1%, но не повече от 10% върху общата стойност на договора.

Настоящият договор се съставя в 2 еднообразни екземпляра, по един за КУПУВАЧА и ДОСТАВЧИКА.

За възложителя:……………… За изпълнителя:……………………

/Д-р Ал.Величков/ /……………………/

Гл.счетоводител:……………..

/Б.Георгиев/

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за обществените поръчки**

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. *(трите имена)* в качеството си на …………………………….. *(длъжност)* на …………………….. *(наименование на участника)* ЕИК/Булстат/ЕГН ………………, със седалище и адрес на управление ………………………..

**ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет:„………………………………………“**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

1. Представляваният от мен участник няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията зафинансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията зафинансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.□□

Дата: .......................... г. Декларатор: ............................

(дата на подписване) (подпис и печат)

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки**

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. *(трите имена)* в качеството си на …………………………….. *(длъжност)* на …………………….. *(наименование на участника)* ЕИК/Булстат/ЕГН ………………, със седалище и адрес на управление ………………………..

**ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет:„………………………………………………..“**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

В качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила присъда / реабилитиран съм **(*ненужното се зачертава)*** за:

1. престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при променя на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .......................... г. Декларатор: ............................

(дата на подписване) (подпис и печат)