## Лист1
Приложение 1
Позиция | Наименование | Описание | Мярка | Ориентировъчно количество | Ед. Цена | Обща цена
І | Коронарен стент | Материал: неръждаема стомана; Стратове - 0.1 mm; Модули – шестклетъчен /12 страта/ дизайн; Маркери – иридии-платина; Връзки – S-образни, с възможност за пълно гъвкаво преобръщане; Дължини на стента (mm)- 9;13;16;19;24;28; Диаметър на балона (mm)- 2.0;2.25;2.5;2.75;3.0;3.5;4.0 | бр. | 20 |  | 0
ІІ | Коронарен стент | Материал : стомана – 316 LVM; Профил: 0,035"/0,89 mm; Опорна дебелина – 0,0034"/ 87 μm; Метална повърхност – 16 – 18%; Маркер - иридии-платина; Диаметър на проксималния шафт – 1,9 F; Диаметър на дисталния шафт – 2,7F; Гъвкав накрайник за по-добър достъп; Специална система за въвеждане на стента; Дължини на стента - (mm)- 8,12,16,18,21,24,28,32,40; Диаметри на балона (mm) - 2.0;2.25;2.5;2.75;3.0;3.5;4.0 | бр. | 20 |  | 0
ІІІ | Коронарен стент | Материал: кобалт хромиева сплав; Отворен и затворен тип/за малки, средни и голями съдове; Коефициент метал-артерия 11.4-15.2%; Хидрофилно покритие на катетъра; Водач 0,35 mm/0.014"; Дължини на стента (mm)- 8,12,15,20,25,30,40; Диаметри на балона (mm) - 2.00;2.25;2.50;2.75;3.00;3.50;4.00 | бр. | 30 |  | 0
IV | Коронарен стент | Материал: хром кобалт – L 605; Микро-поресто покритие; Профил – 0,035"/0,89 mm; Опорна дебелина – 0,0027"/ 68 μm/SV и – 0.0031"/ 79 μm/MV; Метална повърхност – 9,1 – 14,9%; Маркер - иридии-платина; Диаметър на проксималния шафт – 1,9 F; Диаметър на дисталния шафт – 2,7F; Дължини на стента - (mm)- 8,12,16,18,21,24,28,32,40; Диаметри на балона (mm) - 2.0;2.25;2.5;2.75;3.0;3.5;4.0 | бр. | 60 |  | 0
V | Медикамент излъчващ стент | Медикамент - Rapamycin (Sirolimus); Биоразградимо полимерно покритие; Материал – неръждаема стомана; Маркер - иридии-платина; Профил – 0,035"/0,89 mm; Опорна дебелина – 0,0034"/ 87 μm; Метална повърхност – 16 – 18%; Диаметър на проксималния шафт – 1,9 F; Диаметър на дисталния шафт – 2,7F; Дължини на стента - (mm) - 8,12,16,18,21,24,28,32,40; Диаметър на стента - (mm)- 2,0;2.50;2.75;3.00;3.50;4.00 | бр. | 500 |  | 0
VІ | Коронарен графт стент | Коронарен стент-графт от CoCr платформа и микропорест PTFE мембранно покритие.Дизайн на стента – единичен стент. Размери на стратовете – 0.07х0.08 мм. (SV), 0.0028x0,0031(SV); 0.08х0.09 мм. (MV) ; 0.0031x0,0035(MV), 5F водещ катетър за всички размери, GW 0.014”; размер на шафта – 2.7F дистално и 1.9F проксимално. Маркери на балона от платина/иридйй NP – 11 atm.; RBP – 16 atm. Диаметър от 2.50, 2.75;3.00;3.50;4.00 мм. и дължина – 8,12,16,18,21,24 (SV) и 8;12(МV) | бр. | 10 |  | 0
VІІ | Медикамент излъчващ балон | Медикамент:Паклитаксел; Покритие: биообвивка съдържаща паклитаксел и шелак; Дизайн на катетъра: Бърз обмен (Rapid exchange - RX); Катетърен шафт: Hipotube; Материал на балона: Полиамид; Използваема дължина на катетъра: 140 см; Препоръчван водач: 0.014“; Дължина на лумена на водача: 25 см; Дължина на дисталния връх: 5 мм; Профил на върха: 0.016“; Проксимален диаметър на шафта: 1.8F; Дистален диаметър на шафта: 2.5F (0.84 мм) – балон с диаметър 3.0 мм; Време за излъчване на медикамента: 30 сек; Дължина на балона (mm): 15, 20, 25, 30; Диаметър на балона (mm): 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 | бр. | 200 |  | 0
VІІІ | Периферен стент | 5F Саморазгъващ се периферен стент; Материал – нитинол; Дължина на катетъра - 120 cm; Маркери – танталови – ренгеноконтрастни; Дължини на стента - (mm)- 40,60,80,100,120,150,200; Диаметър на балона - (mm)-5;6;7 | бр. | 60 |  | 0
0